Ссылка			ITP02152-TC25

ITP02152-TC40

ITP02153-TC10

ITP02153-TC40

InTec PRODUCTS, INC.

332 Хингуанг роад, Хиньян промзона, Хайчанг

Хиамен, 361022, К.Н.Р.

ЕС		REP		Qarad b.v.b.a.

Cipalstraat 3, B-2440, ГИЛЬ, БЕЛЬГИЯ

01.05.14.069 – 170203

Дата выпуска: 17.07.2017г.

ПЕРЕДОВОЕ КАЧЕСТВО

ЭКСПРЕСС ТЕСТ НА ВГС

Диагностический набор для антител к Вирусному Гепатиту С (коллоидное золото) (цельная кровь / сыворотка / плазма)

Ключ к используемым символам:

|  | Номер по каталогу |
| --- | --- |
|  | Производитель медицинского оборудования для диагностики in vitro |
|  | Производитель |
|  | Марка CE |
|  | Хранить при 2-30 ° C |
|  | Срок годности |
|  | Не используйте повторно |
|  | ВНИМАНИЕ |
|  | Ознакомьтесь с инструкцией по применению |
|  | Содержит достаточно материала для 10 испытаний |
|  | Содержит достаточно материала для 25 испытаний |
|  | Содержит достаточно материала для 40 испытаний |

ПОВЫШЕННОЕ КАЧЕСТВО		ITP02152-TC40

ITP02152-TC25

ITP02153-TC40

ITP02153-TC10

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ВИРУСНЫЙ ГЕПАТИТ «С»

Набор для диагностики антител к вирусу гепатита С (коллоидное золото) (цельная кровь / сыворотка / плазма)

Только для диагностики в пробирках.

Пожалуйста, внимательно прочитайте этот вкладыш перед использованием и строго следуйте инструкциям. Надежность анализа не может быть гарантирована, если есть какие-либо отклонения от инструкций, содержащихся в этом пакете.

НАЗНАЧЕНИЕ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ВГС - это быстрый иммунохроматографический анализ с усилением коллоидного золота для качественного выявления антител к вирусу гепатита С (HCV) в цельной крови, сыворотке или плазме человека. Этот тест является быстрым тестом, используемым в качестве вспомогательного средства для диагностики, и все положительные результаты должны быть подтверждены с использованием соответствующего теста, такого как RIBA (анализ рекомбинантного иммуноблоттинга) или эквивалентного. Тест предназначен для использования медицинскими работниками и подготовленными медицинскими работниками в качестве инструмента для диагностики клинических состояний, связанных с инфекцией вирусом гепатита С.

ОПИСАНИЕ

ЭКСПРЕСС-ТЕСТ НА ВГС основан на иммунохроматографии и используется для обнаружения вирусных антител в цельной крови, сыворотке или плазме человека. Этот тест прост, удобен и нагляден и дает результат в течение 20 минут.

ПРИНЦИП ТЕСТА

Рекомбинантный антиген ВГС (содержащий сегменты ядра, NS2, NS3, NS4, NS5) и мышиное антитело против IgG человека, конъюгированное с коллоидным золотом, встраивают в планшет для образцов. Если образец положительный, антитело против ВГС в цельной крови, сыворотке или плазме будет объединяться с рекомбинантным антигеном ВГС, связанным с коллоидным золотом, и образовывать комплекс. Когда смесь перемещается вдоль тест-полоски, комплекс захватывается рекомбинантным антигеном HCV (содержащим сегменты Core, NS2, NS3, NS4, NS5), иммобилизованными на мембране, образуя окрашенную тестовую полосу в тестовой области. Отрицательный образец не дает тестовую линию из-за отсутствия комплекса коллоидного конъюгата золота / антитела против HCV. Независимо от того, существуют ли антитела HCV в образцах, несвязанный маркированный золотом белок будет связываться с овечьим антимышиным IgG в контрольной полосе, образуя цветную полосу в контрольной области. Чтобы обеспечить достоверность анализа, в конце контрольной процедуры появляется цветная контрольная полоса независимо от результата теста 1-2.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И СТАБИЛЬНОСТЬ

Срок годности ЭКСПРЕСС ТЕСТА НА ВГС составляет 24 месяца с даты изготовления. Неиспользованные наборы должны храниться при температуре 12-30 ° С. Если они хранятся в холодильнике, набор следует вынуть из холодильника и дать возможность остыть до комнатной температуры (10-30 ° С) перед использованием. Разбавитель образца должен быть использован в течение 8 недель после вскрытия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ3-4

1. Тест предназначен только для диагностики в пробирках.

2. Этот тест является быстрым тестом, используемым в качестве вспомогательного средства для диагностики, и все положительные результаты должны быть подтверждены с помощью соответствующего теста, такого как RIBA (рекомбинантный анализ иммуноблоттинга) или эквивалентного.

3. Все образцы должны рассматриваться как потенциально инфекционные. При работе с образцами необходимо надевать перчатки и защитную одежду.

4. При утилизации биологически опасных материалов соблюдайте стандартные меры предосторожности.

5. Использованная тестовая кассета должна быть обеззаражена перед утилизацией.

6. НЕ используйте реагенты с истекшим сроком годности или тестовые кассеты.

7. НЕ меняйте реагенты между наборами с разными партиями №

8. НЕ используйте одноразовые безопасные ланцеты, если крышка уже снята.

9. НЕ используйте повторно тестовые кассеты и любые одноразовые принадлежности (тестовая кассета, пластиковая капельница, разбавители образцов, одноразовые безопасные ланцеты, одноразовые тампоны, осушитель).

10. НЕ используйте тест-кассету, если пакет из фольги поврежден или сломан.

11. НЕ используйте одноразовые тампоны, если сумка повреждена.

12. Образцы разбавителей содержат азид натрия. Азид натрия может реагировать с медью и свинцом, используемыми в некоторых системах водоснабжения, с образованием взрывоопасных солей металлов. Количества, используемые в этом наборе, невелики, тем не менее, при утилизации материалов, содержащих азид натрия, их следует смывать относительно большим количеством воды, чтобы предотвратить накопление азида металла в водопроводной системе.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РЕАГЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ

| Компонент | 25 тестов (код продукта ITP02152-ТС25) | 40 тестов (код продукта ITP02152-ТС40) | 10 тестов (код продукта ITP02153-ТС10) | 40 тестов (код продукта ITP02153-ТС40) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кассета теста | 25 | 40 | 10 | 40 |
| пипетка | 25 | 40 | 10 | 40 |
| разбавитель образца | 3х2 мл бутылки | 4х2 мл бутылки | 10х0,5 мл бутылки | 4х2 мл бутылки |

| Компонент | 25 тестов (код продукта ITP02152-ТС25) | 40 тестов (код продукта ITP02152-ТС40) | 10 тестов (код продукта ITP02153-ТС10) | 40 тестов (код продукта ITP02153-ТС40) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Одноразовые безопасные ланцеты | не предоставлено | не предоставлено | 10 | 40 |
| Одноразовые тампоны | не предоставлено | не предоставлено | 10 | 40 |
| Рекламный вкладыш | 1 | 1 | 1 | 1 |

Примечание: Данные об одноразовых безопасных ланцетах и Одноразовых тампонах:

| Деталь | Производитель | Уполномоченный представитель | Марка СЕ (д/м/г) |
| --- | --- | --- | --- |
| Одноразовые безопасные ланцеты | SteriLance Medical (Судзоу) Inc., No.68 Литангже роуд, Циангченг, Судзоу, Китай | EMERGO EUROPE Molenstraat 15, 2513 BH Гаага, Нидерланды | СЕ 0197 |
| Одноразовые тампоны |  |  | СЕ |

ТРЕБУЕМЫЕ, НО НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

• таймер или секундомер

• инструменты для забора крови (ланцет, капилляр, устройство для пункции вен и тд.)

• контейнер для биологически опасных отходов

• одноразовые перчатки

СБОР И ХРАНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ5

Цельная кровь с кончика пальца

1. Потрите палец, чтобы стимулировать кровоток, очистите палец пациента с помощью одноразовых тампонов (антисептический спиртовой тампон) и дайте пальцу высохнуть на воздухе или вытрите насухо стерильной марлей. Проколите кожу кончиком пальца с помощью безопасных ланцетов (для прилагаемых одноразовых безопасных ланцетов: открутите защитный колпачок и снимите его. Наденьте ланцет на палец, и ланцет сработает), и держите кончик пальца лицевой стороной вниз, слегка нажмите на точка кровотечения (избегайте чрезмерного кровотечения). Протрите эту первую каплю крови стерильной марлевой салфеткой. Позвольте новой капле крови сформироваться.

2. Соберите образец крови с помощью пластиковой пипетки. (Аккуратно сожмите колбу с капельницей и прикоснитесь к наконечнику каплей крови. Отпустите колбу, чтобы собрать кровь.)

Венозная цельная кровь

1. При стандартном процессе забора венозной крови соберите образец цельной крови в пробирку с любым из обычных антикоагулянтов (ЭДТА, гепарин натрия или цитрат натрия). Другие антикоагулянты могут привести к неправильным результатам. Образец цельной крови можно хранить при 2-8 ° C в течение 3 дней, если он не используется сразу после взятия пробы. Перед тестированием перемешайте пробирку, осторожно встряхивая или встряхивая, чтобы получить однородный образец.

2. Соберите образец крови с помощью пластиковой пипетки. (Аккуратно сожмите колбу с капельницей и прикоснитесь к наконечнику каплей крови. Отпустите колбу, чтобы собрать кровь.)

Сыворотка или плазма

1. Сыворотка

При стандартном процессе забора венозной крови соберите образец цельной крови в пробирку без каких-либо обычных антикоагулянтов (ЭДТК, гепарин натрия или цитрат натрия). Держать в течение 30 минут для свертывания крови и получить образец сывороточного супернатанта после центрифугирования (не менее 5 минут при 3000грт).

2. Плазма

При стандартном процессе забора венозной крови соберите образец цельной крови в пробирку с любым из обычных антикоагулянтов (ЭДТК, гепарин натрия или цитрат натрия). Получить образец плазмы после центрифугирования (не менее 5 минут по 3000грт).

Примечания:

(1) Образцы сыворотки или плазмы должны храниться в холодильнике при 2-8 ° C. Для образцов, хранящихся более 7 дней, рекомендуется замораживание при -20 ° C или ниже (избегайте многократных циклов свободного оттаивания, максимум 3). Замороженные образцы должны быть разморожены и оставлены до комнатной температуры (10-30 ° C) перед испытанием.

(2) Образец сыворотки или плазмы, содержащий осадок, может привести к противоречивым результатам. Такие образцы должны быть очищены перед использованием центрифугированием.

(3) Этот реагент подходит для образцов цельной крови, сыворотки или плазмы. Он не даст точного результата, если использовать его для других типов образцов, например слюны, мочи и тд.

ПРОЦЕДУРА ТЕСТА

Не открывайте сумку, пока не будете готовы выполнить тест. Рекомендуется использовать одноразовый тест при низкой влажности окружающей среды (относительная влажность <70%) в течение 1 часа.

Процедура теста для цельной крови с кончика пальца

| 1. Оставьте все реагенты и образцы для достижения комнатной температуры (10-3 0 ° C); 2. Достаньте тестовую кассету из пакета из алюминиевой фольги и положите ее на чистую и сухую поверхность; |  |
| --- | --- |
| 3. Отметьте идентификационные номера пациентов на тестовой кассете; 4. Протрите палец, чтобы стимулировать кровоток, очистите палец пациента с помощью одноразовых тампонов (антисептический спиртовой тампон) и оставьте палец для просушки на воздухе или вытрите насухо стерильной марлей. (Рисунок А1) |  |
| 5. Уколите кожу кончиком пальца с помощью безопасных ланцетов (для прилагаемых одноразовых безопасных ланцетов: открутите защитный колпачок и снимите его. Наденьте ланцет на палец, и ланцет сработает), и слегка придерживайте кончик пальца лицевой стороной вниз. нажмите на точку кровотечения (избегайте чрезмерного кровотечения). Протрите эту первую каплю крови стерильной марлевой салфеткой. Позвольте новой капле крови сформироваться. (Рисунок А2) |  |
| 6. Соберите образец крови с помощью капельницы. (Аккуратно сожмите колбу капельницы и прикоснитесь к наконечнику каплей крови. Отпустите колбу, чтобы взять кровь.) (Рисунок A3) |  |
| 7. Добавьте 30 мл (или 1 каплю с помощью прилагаемой капельницы) цельной крови кончика пальца в отверстие для проб (порт S) на тестовой кассете; (Рисунок А4) 8. Затем немедленно добавьте 1 каплю (50 × 1) разбавителя образца в порт отбора проб (порт S); (Рисунок A5) |  |
| 9. Подождите не менее 15 минут (и не более 20 минут), чтобы прочитать результат. (Рисунок А6). |  |

Процедура теста на венозную цельную кровь

1. Оставьте все реагенты и образцы для достижения комнатной температуры (10-30 ° C);

2. Достаньте тестовую кассету из пакета из алюминиевой фольги и положите ее на чистую и сухую поверхность;

3. Отметьте идентификационный номер пациента на тестовой кассете;

4. Добавьте 30 мл (или 1 каплю с помощью прилагаемой капельницы) венозной цельной крови в порт отбора проб (порт S) на тестовой кассете; (Рисунок Bl)

5. Затем немедленно добавьте 1 каплю (50 × 1) разбавителя образца в порт отбора проб (порт S); (Рисунок B2)

6. Подождите не менее 15 минут (и не более 20 минут), чтобы прочитать результат. (Рисунок B3).

Процедура теста для Сыворотки или Плазмы

1. Оставьте все реагенты и образцы для достижения комнатной температуры (10-30 ° C);

2. Достаньте тестовую кассету из пакета из алюминиевой фольги и положите ее на чистую и сухую поверхность;

3. Отметьте идентификационный номер пациента на тестовой кассете;

4. Добавьте 30 мл (или 1 каплю с помощью прилагаемой капельницы) венозной цельной крови в порт отбора проб (порт S) на тестовой кассете; (Рисунок Сl)

5. Затем немедленно добавьте 1 каплю (50 × 1) разбавителя образца в порт отбора проб (порт S); (Рисунок С2)

6. Подождите не менее 15 минут (и не более 20 минут), чтобы прочитать результат. (Рисунок С3).

ВНИМАНИЕ: Всегда наносите образец с новой и чистой капельницей или наконечник пипетки, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Рекомендуется проводить известный положительный контроль и отрицательный контроль на регулярной основе временных интервалов для обеспечения достоверности анализа.

Примечание:

1. Обычно положительные результаты, обнаруженные через 15-20 минут, больше не меняются. Тем не менее, НЕ интерпретируйте результат через 20 минут.

2. Положительные образцы с высокой концентрацией антител к ВГС могут показывать результаты уже до 15 минут.

3. Отрицательные результаты не могут исключать возможность контакта или заражения вирусами ВГС.

РЕЗУЛЬТАТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ТЕСТА

1 капля образца (10 ц1)

1 капля разбавителя (2х50 ц1)

С 	C: пурпурно-красная линия 		ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ

C	Т: пурпурная красная линия

С	С: пурпурно-красная линия 		ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ

C	Т: пурпурная красная линия

С	 T: нет линии 				НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫЙ

C	 Т: нет линии

T	 Т: нет линии

Т: одна линия

- Положительный: на мембране появляются как пурпурно-красная тестовая полоса, так и пурпурно-красная контрольная полоса.

Внимание: если присутствует какая-либо тестовая линия, независимо от того, насколько она слабая, результаты испытания считаются положительными.

- Отрицательный: пурпурно-красная контрольная полоса появляется только на контрольной линии. Ни одна полоса на тестовой линии не указывает на отрицательный результат.

- Недействительный: тест считается недействительным, если нет красной полосы контроля красного цвета. Используйте новый Индивидуальный тест, чтобы повторить тест.

Примечание 1. Нормально иметь слегка осветленную контрольную полосу с очень сильными положительными образцами, если она отчетливо видна.

Примечание 2. этот тест является быстрым тестом, используемым в качестве вспомогательного средства для диагностики, и все положительные результаты должны быть подтверждены с помощью соответствующего теста, такого как иммуноблот-анализ или эквивалентный.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫПОЛНЕНИЯ

Эффективность ЭКСПРЕСС теста на ВГС оценивали путем тестирования образцов доноров крови, госпитализированных пациентов и коммерческих панелей сероконверсии. Оценки эффективности проводились на двух европейских площадках для проверки соответствия требованиям Общих технических спецификаций 2002/364 / EC с поправками, внесенными решением Комиссии 2009/108 / ЕС.

1. Чувствительность

Исследование проводилось с использованием образцов с подтвержденным ВГС-положительным статусом.

Таблица 1.1 Результаты тестов по ВГС-положительным образцам

| Популяция | Типы образцов | Положительный Повышенным качеством ТМ ЭКСПРЕСС ТЕСТ на ВГС | Все протестированные образцы | Чувствительность |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сыворотка/плазма | 210 | 212 | 99,1 % 95% CI (96,63-99,89) |
| ЕВРОПА | цельная кровь | 100 | 100 | 100 % 95% CI (96,38-100,00) |
|  | ЭДТК плазма | 100 | 100 | 100 % 95% CI (96,38-100,00) |

#: два противоречивых образца слабо положительны, однозначно не обнаружены с помощью экспресс-теста на ВГС.

1.2 Характеристики на образцах с известным генотипом ВГС

Образцы плазмы ЭДТК от голландских пациентов (n = 93) с известным ВГС-генотипом на основе анализа Versant ВГС LI PA 2.0 были протестированы с помощью Экспресс теста на ВГС. Все образцы показали положительные результаты Экспресс теста на ВГС с четкими полосами реакции.

1.2. Результаты тестов по образцам неизвестных генотипов ВГС

| Генотип ВГС | n | Результаты Экспресс теста на ВГС |
| --- | --- | --- |
|  |  | Положительный | Отрицательный |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1а | 11 | 11 | 0 |
| 1b | 12 | 12 | 0 |
| 2а/2с | 13 | 13 | 0 |
| 2b | 9 | 9 | 0 |
| 3а | 20 | 20 | 0 |
| 3b | 1 | 1 | 0 |
| 4c/4d | 20 | 20 | 0 |
| 4h | 2 | 2 | 0 |
| 5a | 2 | 2 | 0 |
| 6 | 1 | 1 | 0 |
| 6a | 1 | 1 | 0 |
| всего | 93 | 93 | 0 |

Делается вывод о том, что различные генотипы ВГС хорошо выявляются с помощью экспресс-теста на ВГС.

2. Производительность на коммерческих сероконверсионных панелях

Таблица 2 Результаты испытаний с панелями сероконверсии ВГС

| ID Панели | Экспресс теста на ВГС | Chlia A | Chlia B | Chlia C | Elisa A | Elisa В | Elisa С | Elisa D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PHV904 | 4/7 | 4/7 | 4/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |  |
| PHV905 | 6/9 | 6/9 | 6/9 | 3/9 | 3/9 | 4/9 | 4/9 |  |
| PHV907 | 3/7 | 3/7 | 4/7 | 3/7 | 3/7 | 3/7 |  |  |
| PHV908 | 10/13 | 10/13 |  | 8/13 | 10/13 | 8/13 |  |  |
| PHV910 | 3/5 | 3/5 |  | 3/5 | 3/5 | 3/5 |  |  |
| PHV911 | 4/5 |  |  |  |  |  | 3/5 |  |
| PHV913 | 2/4 |  |  |  |  |  | 0/4 | 0/4 |
| PHV914 | 5/9 | 5/9 | 5/9 | 3/9 | 4/9 | 4/9 | 3/9 | 3/9 |
| PHV915 | ¼ |  |  |  |  |  | 2/4 | 2/4 |
| PHV916 | 3/8 | 3/8 | 4/8 | 3/8 | 0/8 | 2/8 |  |  |
| PHV918 | 2/8 | 2/8 | 1/8 | 1/8 | 2/8 | 1/8 | 2/8 | 2/8 |
| PHV919 | 3/7 | 4/7 | 4/7 | 3/7 | 3/7 |  | 3/7 | 3/7 |
| PHV920 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 7/10 | 6/10 | 6/10 | 7/10 |
| PHV921 | 9/11 | 9/11 | 10/11 | 9/11 |  | 7/11 |  |  |
| 6212 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 8/9 | 6/9 | 7/9 |  |  |
| 6213 | 3/12 | 3/12 |  | 2/12 | 2/12 | 2/12 | 2/12 | 3/12 |
| 6214 | 6/13 | 6/13 | 4/13 | 5/13 | 3/13 | 5/13 | 4/13 | 3/13 |
| 6224 | 0/6 |  |  |  |  |  | 0/6 | 0/6 |
| 6226 | 4/12 | 4/12 |  | 4/12 | 3/12 | 3/12 | 3/12 |  |
| 6227 | 2/7 |  |  | 2/7 | 2/7 | 2/7 |  |  |
| 6228 | 4/12 | 4/12 | 3/12 | 4/12 | 0/12 | 3/12 | 3/12 | 0/12 |
| 6229 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 2/8 | 2/8 | 2/8 | 3/8 |
| 9044 | 2/6 | 2/6 | 3/6 | 2/6 | 1/6 | 2/6 | 2/6 | 2/6 |
| 9045 | 2/8 |  |  |  |  |  | 1/8 | 2/8 |
| 9047 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 | 3/10 | 4/10 | 4/10 | 4/10 |
| 9054 | 0/10* |  |  |  |  |  | 1/10 | 1/10 |
| 9058 | 0/5* |  |  |  |  |  | 1/5 |  |

*: очень слабая реакция наблюдалась на первом отрицательном образце.

В целом, при ранней инфекции быстрый тест на анти-ВГС показывает чувствительность, сходную с таковой в современных анализах скрининга на анти-ВГС, отмеченных СЕ.

3. Специфичность

Таблица 3. Восроизводимость на ВГС отрицательных образцах

| Популяция | Тип образца | Экспресс тест на ВГС |
| --- | --- | --- |
|  |  | отр. | полож. | всего | специфичность |
|  | цельная кровь | 500 | 0 | 500 | 100% 95%CI (99,26-100,00) |
| ЕВРОПА | Плазма ЭДТК | 996 | 4 | 1000 | 99,6% 95%CI (98,98-99,89) |
|  | Образцы госп.-х пациентов | 199 | 1 | 200 | 99,5% 95%CI (97,25-99,99) |
|  | Образцы беременных женщин | 200 | 0 | 200 | 100% 95%CI (98,17-100,00) |

4. Поперечная реактивность

Таблица 4. Результаты тестов на потенциальных поперечно реактивных образцах

| Потенциальные образцы | Поперечная реактивность | Экспресс тест на ВГС |
| --- | --- | --- |
|  |  | отр. | полож. | всего |
| анти-Геп.С положительный |  | 20 | 0 | 20 |
| анти-Геп.В положительный |  | 20 | 0 | 20 |
| анти-Вир.Геп. положительный |  | 20 | 0 | 20 |
| Анти-ТИВЧ- положительный |  | 20 | 0 | 20 |
| анти-Геп.-положительный |  | 10 | 0 | 10 |
| Ревматоидный фактор – положительный |  | 10 | 0 | 10 |
| Всего |  | 100 | 0 | 100 |

5. Производительность на свежих образцах

25 свежих образцов, в которые добавлено количество антител против HCV, тестировали в день 0 и через 1, 2, 3 и 4 дня хранения при 4 ° C.

Не наблюдалось различий в результатах, полученных на свежих образцах и тех же самых образцах, хранившихся от 1 до 4 дней при 4 ° C.

|  | День 0 | День 1 | День 2 | День 3 | День 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отрицательные образцы | 25/25 | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д |
| Разбавленные образцы | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 | 25/25 |

6. Показатели по разным видам образцов цельной крови:

- Чувствительность, полученная на 100 парах образцов цельной крови и плазмы положительных пациентов, составила 100% для обоих типов образцов, (см. Таблицу 1)

- Специфичность, полученная на 500 образцах цельной крови доноров крови, составила 100%. (см. таблицу 3)

Тип плазмы сыворотки крови I: сыворотка, плазма (ЭДТА, гепарин и цитрат)

Таблица 6.1 Сравнительный анализ пар плазмы и сыворотки с отрицательными образцами ВГС

|  | ЭДТК-плазма | Плазма гепарина | плазма цитрата | Сыворотка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протестировано | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Тест отрицательный | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Тест положительный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Специфичность | 100% | 100% | 100% | 100% |

Таблица 6.2. Сравнительный анализ пар плазмы и сыворотки с положительными образцами ВГС

|  | ЭДТК-плазма | Плазма гепарина | плазма цитрата | Сыворотка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Протестировано | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Тест отрицательный | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Тест положительный | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Специфичность | 100% | 100% | 100% | 100% |

Результаты испытаний показали соответствие между образцами плазмы (ЭДТА, гепарин и цитрат) и сыворотки.

Цельная кровь венозная / цельная кровь с кончика пальца

Таблица 6.3 Сравнительная проверка цельной крови венозной крови и цельной крови

с HCV-положительными и HCV-отрицательными образцами

|  | ВГС положительные результаты |  | ВГС отрицательные результаты |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Венозная цельная кровь | Цельная кровь с кончика пальца | Венозная цельная кровь | Цельная кровь с кончика пальца |
| Протестированные образцы | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Тест отрицательный | 0 | 0 | 25 | 25 |
| Тест отрицательный | 25 | 25 | 0 | 0 |
| Уровень согласия | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

Из вышеприведенной информации делается вывод, что экспресс-тест на анти-ВГС дает идентичные результаты теста для образцов сыворотки, плазмы, венозной цельной крови и цельной крови пальца.

ОГРАНИЧЕНИЯ

1. В этом тесте могут использоваться только образцы с хорошей текучестью и без гемолиза;

2. Рекомендуется использовать свежий образец. Охлажденные образцы и замороженные образцы также можно использовать после того, как им позволят восстановиться до комнатной температуры и полной гомогенности. Не замораживать и не размораживать образец цельной крови.

3. Этот тест является быстрым тестом, используемым в качестве вспомогательного средства для диагностики, и все положительные результаты должны быть подтверждены с использованием соответствующего теста, такого как RIBA (анализ рекомбинантного иммуноблоттинга) или эквивалентного.

4. Этот тест может давать ложноотрицательные результаты в случае очень низких концентраций антител.

РЕКОМЕНДАЦИИ

1. Джу Ин, Цао Юань-Инь. Иммунохроматография коллоидного золота. Технология быстрой диагностики. Прогресс в современной биомедицине. 2009 том-9 № 11.

2. Цин-лей Цзэн, Го-Хуа Фэн, Цзи-Юань Чжан, Ян Чен, Бин Ян, Хуэй-Хуан Хуан, Сюэ-Сю Чжан, Чжэн Чжан, Фу-Шен Ван и др. Факторы риска смертности, связанной с заболеванием печени, у пациентов с хроническим гепатитом С World J Gastroenterol 2014 14 мая; 20 (18): 5519-5526.

3. Эстебан Джи, Гонсалес A. Хернандес ЖМ. и др. Оценка антител к вирусу гепатита С в исследовании трансфузионного гепатита. N Engl J Med 1990; 323: 1107-12. Всемирная организация здравоохранения. Руководство по биобезопасности лаборатории. Женева. Всемирная организация здравоохранения, 2004.

4. Национальный комитет по клиническим лабораторным стандартам. Защита лабораторных работников от инфекционных заболеваний, передаваемых кровью, биологическими жидкостями и тканями: предварительное руководство. NCCLS Документ M29-T. Вилланова, П.А .: NCCLS, 1989.

5. Институт клинических и лабораторных стандартов. Процедуры и устройства для сбора диагностических образцов капиллярной крови, утвержденный стандарт-шестое издание H4-A6.

6. Отчет об оценке, Sanquin Diagnostic Services. Июль 2015г.

7. Отчет об оценке, Paul-Ehrlich-Institut (PEI-IVD). Май 2015г.

8. Отчет об оценке, Немецкий Красный Крест, Баден-Вюртемберг - Hessen GmbH, июнь 2015 г.

InTec PRODUCTS, INC.

332 Хингуанг роад, Хиньян промзона, Хайчанг

Хиамен, 361022, К.Н.Р.

ЕС		REP		Qarad b.v.b.a.

Cipalstraat 3, B-2440, ГИЛЬ, БЕЛЬГИЯ